第三章 采购内容及要求

一、设备名称和数量：血型工作站/壹台，预算： 人民币15万

二、交货日期：自合同签订生效之日起90天内

三、交货地点：上海市血液中心

四、技术参数及要求：

| 1. | 尺寸 |
| --- | --- |
| 1.1 | 高度-220mm(8.66英寸） |
| 1.2 | 宽度-575mm(22.64英寸） |
| 1.3 | 深度-325mm(12.8英寸） |
| 1.4 | 重量：10.89㎏（24Ib) |
| 2. | 电源要求： |
| 2.1 | 100~240v,50/60 HZ,单相；（输入自适应电压、电流，无需手动选择） |
| 3. | 电量消耗：150VA |
| 3.1 | 保险丝：需两个，T4AH250V~4Amp，250V,陶瓷，延时保险丝，5×20mm |
| 3.2 | 循环速度：1032rpm+10rpm |
| 3.3 | 示速器：4位数字 |
| ▲3.4 | 定时指示器：4位数字 |
| ▲3.5 | 周期测时：0分钟+10秒（包括斜升时间） |
| 3.6 | 离心机试剂卡数量：10 |
| 3.7 | 孵育温度:37℃+2℃ |
| 3.8 | 孵育器试剂卡数量: 20个(每个检测盒可装载10个试剂卡) |
| 3.9 | 生成噪音等级:1米内最高50dba(在正常运作期间） |

五、售后服务要求：

| 1 | 响应人需随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。 |
| --- | --- |
| 2 | 响应人需确保所提供的为全新仪器。在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应， 10 个工作日内免费完成装机调试。 |
| 3 | 专业技术人员免费技术培训上门培训，确保使用单位相关技术人员熟练操作仪器的各项性能，包括硬件和软件。 |
| 4 | 提供≥1年质保，提供≥1年维护保养，质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用等。 |
| 5 | 需提供主要配件清单，以及更换、维修主要零配件的价格，包括更换、维修费用，承诺任何零配件都是其货物生产厂家原产或经认可的。 |
| 6 | 确保设备在投入使用期内（不少于十年）主要零配件的供应，以及免费提供软件升级服务。 |
| 7 | 响应人需提供售后服务承诺：7天24小时维修和技术支持，在接到使用单位校准、维修服务的请求后，24小时内到达现场。 |