采购内容及要求

一、设备名称和数量：低温冰箱（医用低温箱）/2台 预算：人民币10万元（自筹资金）

二、交货日期：自合同签订生效之日起90个工作日内

三、交货地点：上海市血液中心指定地点

四、技术参数及用途要求：

|  |  |
| --- | --- |
| ▲1 | 有效容积：有效容积≥480升； |
| ▲2 | 温度要求：-20℃至-40℃； |
| 3 | 降温时间≦9h； |
| 4 | 波动值≦4℃ |
| 5 | 压缩机功率≦400W； |
| 6 | 温控器：微电脑控制系统； |
| 7 | 报警系统：温度显示器和报警指示灯闪烁、蜂鸣器（远程报警）； |

五、售后服务要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 中标方需随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。 |
| 2 | 中标方需确保所提供的为全新仪器。在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应， 10 个工作日内免费完成装机调试。 |
| 3 | 专业技术人员免费技术培训上门培训，确保使用单位相关技术人员熟练操作仪器的各项性能，包括硬件和软件。 |
| 4 | 提供≥1年质保，质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用等。 |
| 5 | 需提供主要配件清单，以及更换、维修主要零配件的价格，包括更换、维修费用，承诺任何零配件都是其货物生产厂家原产或经认可的。 |
| 6 | 确保设备在投入使用期内（不少于十年）主要零配件的供应，以及免费提供软件升级服务。 |
| 7 | 中标方需提供售后服务承诺：7天24小时维修和技术支持，在接到使用单位校准、维修服务的请求后，24小时内到达现场。 |